Úloha 4: Kalibrace peristaltické krevní pumpy

Použité přístroje: Peristaltická pumpa, odměrný válec, stopky, plastový kbelík na vodu

Úkoly měření:

- Seznamte se s konstrukcí peristaltických pump

- Pomocí odměrného válce a stopek změřte průtok vody hemodialyzační pumpou v závislosti na poloze ručky měřidla otáček od 0 do 100 po krocích velkých 10 dílků (měření 3 x opakujte).

- Pomocí odměrného válce a stopek změřte průtok vody pumpou pro mimotělní  oběh v závislosti na nastavení otáček na stupnici (měření 3 x opakujte).

Zadání výpočtu: Přibližným výpočtem určete vnitřní průměr hadičky v peristaltické pumpě a sílu její stěny. Výpočet proveďte pro dialyzační pumpu i pro pumpu pro mimotělní oběh. Deformaci hadičky v oblasti přítlaku rolleru zanedbejte.

Co je potřeba zjistit měřením: průtok peristaltické pumpy při zvoleném nastavení regulačního potenciometru, otáčky pumpy při tomtéž nastavení, vnější průměr hadičky, poloměr peristaltické pumpy